广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  |  | 全自动电泳仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  |  | 数量 | 1 |  |  |  | 单位 | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电泳项目作为常规项目开展，更好的辅助临床科室对疾病的诊断，同时满足本院长期发展的战略需要。（1）血清蛋白电泳项目提示肝病综合征、肾病综合征、单株丙球血症、感染综合症、肿瘤、营养不良及M蛋白筛查；（2）免疫固定项目能确定IgG 、IgM、IgA、Kappa、Lambda类型，鉴别M蛋白类型，从而指导临床用药；（3）等电聚焦脑脊液项目对脑内或血脑屏障破坏性疾病进行提示，辅助诊断多发性硬化症、老年性痴呆症、寡克隆抗体疾病；（4）SDS非浓缩尿蛋白电泳根据蛋白质分子量大小判定尿蛋白来源，协助临床明确肾病损伤部位（肾小球及肾小管），是检查肾脏早期损害很好的实验手段，可用于（鉴别）诊断肾病综合症、高血压、糖尿病、骨髓瘤等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 主要功能要求等相关内容： 1、 可检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白（按分子量大小排列SDS法）、等电聚焦脑脊液、免疫固定、同工酶（LDH、ALP）等； 2、 检测方法：琼脂糖凝胶电泳法； 3、 人机对话操作面板，能抗酸，抗碱，耐腐蚀； 4、 加样系统：全自动加样，采用一次性微孔滤纸渗透加样方式加样，避免交叉污染； 5、 需保证所有样品加样量一致，加样架为与主机一体化的内置加样架； 6、 采用电泳专用扫描系统； 7、 染色液：氨基黑或酸性结晶紫； 8、 电泳速度：血清蛋白≥162人份，血红蛋白≥30人份。 9、 采用仪器专用中文软件，多窗口windows操作界面 10、报告单格式：具有中文和英文报告系统，并带有原始电泳图谱； 11、自动生成质控品图谱：Level Jenings图谱； 12、标本用量少：10微升，蛋白最小检出量为15mg/L； 13、试剂及耗品：具有多种规格（1、2、3、4、5、6、7、9、15、30、54人份）的配套试剂； 14、点样方式：自动点样，时间由计算机控制； 15、电泳室和染色室独立进行，染色室可接10种不同的染色剂，可人工设定、编程，自动染色，脱色，烘干； 16、全自动电脑程序控制≥40种程序，温度由帕尔贴效应系统控制，电泳槽、染色槽独立控温； 17、可同时存贮10万个以上扫描曲线和结果，以及4000个以上免疫球蛋白图谱； 18、仪器操作软件终身免费升级，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级，可连入医院LIS系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配置清单： 1; HYDRASYS 2 主机; 1. 2; 主机电源线; 1. 3; 胶片架; 1. 4; 电极架; 1. 5; 点样架; 1. 6; 废液瓶; 1. 7; 氨基黑试剂瓶; 1. 8; 结晶紫试剂瓶; 1. 9; 脱色液试剂瓶; 1. 10; 清洗液试剂瓶; 1. 11; 试剂瓶底座; 2. 12; 保湿盒（含海绵和30ML浸渍液）; 1. 13; 定位杆; 1. 14; 电机架校准工具; 1. 15; 15孔加样梳; 1. 16; 星形扳手; 1. 17; 六角扳手; 1. 18; 木箱打包螺丝; 2. 19; 安全手册; 1. 20; 品牌电脑主机; 1. 21; 品牌液晶显示器; 1. 22; 品牌打印机; 1. 23; EPSON 外置扫描仪; 1. 24; 扫描仪固定架; 1. |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、终身免费维保 3、提供技术支持，负责与LIS连接费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |
| 全自动电泳仪 |  |  |  |  | 意大利 Interlab |  |  |  | Interlab G26 |  |  |  |  | 套 |  | 9.9 |  |
| 全自动电泳仪 |  |  |  |  | 北京金桑特 |  |  |  | 金桑特SH2030 |  |  |  |  | 套 |  | 9.9 |  |
| 全自动电泳仪 |  |  |  |  | 法国Sebia |  |  |  | Hydrasys2 |  |  |  |  | 套 |  | 9.8 |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  | 是否单独收费 |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 血红蛋白电泳项目 |  | 用于分离和检测人血中的常见血红蛋白，判断地中海贫血 |  | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） |  |  |  | 是 |  | 150人份／盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 血清蛋白电泳项目 |  | 用来分离人体血清和尿液样本中的人血清蛋白 |  | 血清蛋白测定试剂盒（电泳法） |  |  |  | 是 |  | 150人份／盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 尿蛋白项目 |  | 用于非浓缩尿蛋白的分类 |  | 尿蛋白检测试剂盒（SDS电泳法） |  |  |  | 是 |  | 50人份／盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 免疫固定项目 |  | 用于定性鉴别人血清中免疫球蛋白异常增生 |  | 免疫固定检测试剂盒（电泳法） |  |  |  | 是 |  | 90人份／盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 免疫固定项目 |  | 用于定性鉴别人血清中免疫球蛋白异常增生 |  | 免疫固定检测试剂盒（电泳法） |  |  |  | 是 |  | 6人份/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 等电聚焦脑脊液项目 |  | 本试剂盒是用于体外定性鉴定人脑脊液蛋白电泳中出现的免疫球蛋白G单克隆条带。 |  | 脑脊液免疫球蛋白G单克隆带检测试剂盒（酶标免疫固定电泳法） |  |  |  | 是 |  | 90人份／盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |