广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 项目名称 |  | 全自动化学发光免疫分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  | 套 | 预算总金额 |  |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  | 医保可收费 |  |  |  |  |
| 5 |  | 143 |  |  | 约15000 |  | 约215 |  |  | ￡是 |  |  | ￡是 |  |  |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室现状：现科室开展乙肝两对半，标本多，目前科室做该项目的仪器速度较慢，出报告时间长，也无法拓展其它项目，如梅毒、丙肝和艾滋。 申请需求：科室申请一套高性能、高通量全自动化学发光免疫分析仪，单机≥300测试/小时，支持模块化联机，支持通过第三方轨道实现免疫流水线拼接，为科室发展打下基础，试剂和耗材实现不停机更换，乙肝两对半为定量测定，五项均可溯源至WHO标准品，并建立严格的量值溯源体系，确保精准的检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 设备功能参数要求： - 1. 全自动模块化单管式化学发光免疫分析仪 - 2. 方法学：采用吖啶酯直接化学发光或电化学发光 - 3. 单模块检测速度：≥300测试/小时，支持连接两个相同分析模块（提供仪器注册证证明） - 4. 首个结果出报告时间≤14分钟 - 5. 轨道式进样，一次性最大样本加载量≥200个，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能 - 6. 具有样本自动重测功能 - 7. 具有急诊优先测定功能 - 8. 最小样品量≤5微升 - 9. 可检测样本类型：血清、血浆、尿液、全血 - 11. 仪器具有样本自动识别条码功能 - 10. 底物液、清洗液均有两套备份，支持不停机更换 - 11. 仪器试剂位≥30个，试剂仓冷藏温度4-10℃ - 12. 采用独立的机械模块实现试剂盒不停机加载 - 13. 乙肝五项（两对半）检测要求全定量单位，并溯源至国际标准品，需提供溯源报告与说明书证明 - 14. 丙型肝炎病毒抗体Anti-HCV为双抗原夹心法原理检测，需提供说明书证明 - 15. 可以跟LIS系统进行单项和双向通讯连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 名称; 数量; 单位; 单位. 1; 计算机、配置UPS; 1; 台. 2; 液晶显示器; 1; 台. 3; 条码阅读器; 1; 件. 4; 条码阅读器支架; 1; 件. 5; 全自动化学发光免疫分析仪说明书; 1; 本. 6; 全自动化学发光免疫分析仪反应杯; 1; 袋. 7; 样本贮存管; 1; 盒. 8; 急诊透明罩; 1; 件. 9; 样本架（白色）; 10; 个. 10; 样本架（黑色）; 10; 个. 11; 样本架（粉色）; 10; 个. 12; 样本架（红色）; 10; 个. 13; 样本架（灰色）; 60; 个. 14; 托盘组件; 4; 个. 15; 废液管; 2; 米. 16; 纯水管; 5; 米. 17; 软管箍; 2; 个. 18; 纯水瓶 A; 2; 个. 19; 纯水瓶 B; 2; 个. 20; 浓缩清洗液瓶; 2; 个. 21; HDMI 线; 1; 根. 22; 网线 1; 2; 根. 23; 网线 2; 1; 根. 24; 1; 根. |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） - 1、 免费提供联网 - 2、 至少免费5年维保 - 3、 免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户在使用过程中遇到的操作使用、临床检验、日常维护等问题。详细为用户提出解决问题的建议和操作方法。若提出的问题在电话中不能解释清楚或解决问题，公司将立即派出服务工程师赶赴用户现场进行故障处理，承诺：立即响应，1小时内给出解决方案；12小时内到现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） |  | 年经济收入 (万元) |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 15000 |  | 39 |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 15000 |  | 39 |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 15000 |  | 39 |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 15000 |  | 39 |  |  |
| 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 15000 |  | 39 |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15000 |  | 90 |  |  |
| 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 15000 |  | 90 |  |  |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 |  |  |  | ￡是 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 15000 |  | 75 |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  |  | 单价最高限价（元） | 年度估计用量 | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |
| 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗原检测 |  | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒e抗体检测 |  | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 丙型肝炎病毒抗体检测检测 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 梅毒螺旋体抗体检测 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 |  |  |  |  | 2×200测试/盒 |  |  | 人份 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后0.5个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |