广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  | 医用核酸分子杂交仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 | 台 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  | 医保可收费 |  |  |  |
| 5 |  | 440 |  |  | 3000 |  | 1320 |  |  | ￡是 | □否 |  | □是 |  | ￡否 |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近年来，随着医学的不断发展，我们检验科目前开展的项目已不能满足临床发展的需要，有些临床医生提出开展新项目的要求，且结合我科的实际情况，经讨论决定申请开展耳聋基因检测项目，耳聋基因检测对听障高危人群、孕前筛查、产前筛查、新生儿筛查有一定的指导意义。耳聋基因检测项目的开展可以提高医院的经济与社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求、技术参数等相关内容： 主要动能：与利用核酸分子快速杂交为检测手段的试剂盒配套使用，用于核酸分子的杂交分析 技术参数： 1 杂交仪正常工作条件 ① 环境温度 15℃~30℃； ② 相对湿度 ≤70%； ③ 大气压力 86kPa~106kPa； ④ 电源 AC220V±22V、50Hz±1Hz。 2 使用性能 2.1 反应室工作温度 a) 温度显示分辨率：0.1℃； b) 工作温度范围：20℃~55℃，可调； c) 温度控制精度：±0.5℃。 2.2 升温速度 应≥4.0℃/min。 2.3 降温速度 应≥2.0℃/min。 2.4 蠕动泵的抽取速度：分低速、中速、高速三档，分别应为：低速 (50±15)ml/min，中速 (60±15)ml/min，高速 (70±20)ml/min （对应键盘板）。 2.5 升降台密封性 安装好的分隔室，应完全分隔，无渗透现象。 2.6 反应室内外部压力平衡 排干液后加入的液体在1分钟后仍能覆盖膜面。 2.7 最大工作噪声 应不大于65dB(A计权)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1 、主机一台；2、15孔分隔室及15龙硅胶圈2套；3、15孔分隔室1套；4、多孔垫一块；5、废液储液罐一个；6、镊子一支；7、清洗刷一支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 3、对于用户反馈的任何信息，我司将在24小时内给予答复，必要时，售后服务员直接到现场指导。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  | 物价收费项目 |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） |  | 年经济收入 (万元) |  |
| 耳聋基因检测 |  |  | ￡是 |  |  | □否 |  | 440 |  |  |  |  | 3000 |  | 1320 |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 产品适用范围：本试剂盒用于体外定性检测人静脉全血中，耳聋相关基因(GJB2, GJB3, SLC26A4和mtDNA)的9个突变位点(mtDNA1494、mtDNA1555、SLC26A4-IVS7(-2)、SLC26A4-2168、GJB2-35、GJB2-176、GJB2-235、GJB2-299、GJB3-538)的检测。 | 用于检测耳聋基因 |  |  | 耳聋易感基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） |  |  |  |  | 30人份/ 盒 |  |  | 测试 |  | 165 | 3000 | 495000 |
| 预期用途：该产品用于定性检测人线粒体基因组中与药物性耳聋相关的1555A>G和1494C>T突变 | 用于检测耳聋基因 |  |  | 药物性耳聋基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） |  |  |  |  | 20测试/盒 |  |  | 测试 |  | 250 | 3000 | 750000 |
| 用于体外定性检测人全血基因组DNA样本，能够检出人线粒体DNA（mtDNA）12S rRNA基因的A1555G和C1494T突变。 | 用于检测耳聋基因 |  |  | 氨基糖苷类药物致聋易感基因检测试剂盒（ARMS PCR-溶解曲线法） |  |  |  |  | 24人份/盒 |  |  | 测试 |  | 185 | 3000 | 555000 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |